구 매  규 격 서

품명	수량	단위	비고
국문명 : 형광분광광도계 영문명 : Spectrofluorophotometer	1	sys	-

1. 용도 또는 특징

가. 형광분광광도계(Spectrofluorophotometer)는 시료에 특정 파장의 빛을 조사하여 발생하는 형광 스펙트럼을 측정함으로써 물질의 광학적 특성 및 정성·정량 분석을 수행하는 분석 장비이다.

나. 본 장비는 높은 해상도와 감도를 기반으로 생명과학, 화학, 소재, 바이오 및 융합 연구 분야에서 활용 가능해야 하며, 형광 스펙트럼, 3D 스펙트럼, 형광 양자수율 등 다양한 분석이 가능해야 한다.

다. 빠른 파장 스캔 속도와 안정적인 광원을 갖추어 반복 측정 시에도 재현성과 신뢰성이 확보되어야 한다.

2. 구성

가. 형광분광광도계 1 set

나. 데이터 처리 시스템 1 set

다. 악세서리

3. 규격

가. 형광분광광도계

1) 단색광장치: Blazed holographic grating, 1,300 grooves/mm

2) 선택 가능한 파장 단위: 200 - 900 nm 및 0 order

3) 파장 범위: 200 to 900 nm 및 0 order

4) 스펙트럼 밴드 폭

- 여기: 1.5, 3, 5, 10, 15, 20 nm

- 형광: 1, 3, 5, 10, 15, 20 nm

5) 해상도: 1.0 nm 혹은 그 이하 (형광)

6) 파장 정확도: ±1.0 nm 이내

7) 감도

- 증류수 라만 신호의 신호/잡음 비 350 혹은 그 이상 (P–P) 1,000 혹은 그 이상 (RMS)

- 여기 350 nm, 스펙트럼 밴드 폭 5 nm, 노출시간 2 초

8) 파장 스캔 속도: 최대 60,000 nm/min & 파장 이동 속도: 60,000 nm/min

나. 데이터 처리 시스템

1) 운영 체제: Microsoft Windows 11 Pro 64 bit

2) CPU: i5

3) RAM: 8 GB RAM

4) Storage: 256 GB SSD + 512 GB HDD

5) Monitor: 24“ LED

다. 악세서리

- Standard Accessories Set 1 ea

- Non-Fluorescent Cell 2 ea

- KC인증 Power Cord 1 ea

*기능

- 스펙트럼, 3D 스펙트럼, 정량 분석 가능할 것

- 형광 양자수율 및 형광 양자효율 분석 가능할 것

- 데이터 저장, 출력 및 CSV 파일 변환 기능 지원할 것

4. 기타

가. 납품기한 : 계약체결일로부터 90일 이내

나. 보증기간 : 검수 완료일로부터 1년 무상 보증(유지보수)

다. 제조사 또는 공급사 엔지니어에 의한 직접 설치 및 장비 운용 교육을 포함해야 한다.

라. 설치 완료 후 정상 작동 시험을 실시해야 한다.

마. 시공자는 무상보증수리기간 중 12개월 이내 1회 이상 정기점검을 실시하여야 하며, 기타 수리 요구 시 7일 이내에 대응한다.

바. 단국대학교 천안캠퍼스 공학관 501호에 설치한다.

사. 제조사 정품공급증명서 및 기술지원확약서 제출

아. 설치 교육 이후 추가 무상 교육 1회

5. 참고장비

가. 제조사 : Shimadzu

나. 모델명 : RF-6000

※ 참고장비는 세부규격의 참조를 위해 기재한 것으로 동일 모델이 아니더라도 동등 이상 규격의 물품이라면 응찰 가능함

※ 규격심사를 통과한 업체만 가격입찰에 참여할 수 있으며, 참고장비와 다른 동등 이상 장비로 응찰하려는 경우 사전에 사업주관부서(수요자)를 통해 규격 적합 여부를 확인해야 함

※ 입찰공고문, 구매규격서 등 기타 모든 사항을 입찰 전에 반드시 숙지하고 입찰에 참가해야 하며, 미숙지로 인해 발생하는 불이익에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음